## Table S1
Table S1. K isotopeic analyses of in-house standard solution at various K concentrations.
K concentration* | 39K intensity | δ41K | σ | n | 95% ci
[ppb] | [V] | [‰] | [‰] |  | [‰]
500 | 71.4 | -0.0020767 | 0.05598 | 18 | 0.026389
250 | 59.56 | -0.003545 | 0.03225 | 10 | 0.020397
200 | 40.97 | -0.0012089 | 0.11861 | 21 | 0.051765
150 | 28.59 | 0.0040172 | 0.065916 | 11 | 0.039749
100 | 19.56 | 0.0022844 | 0.055412 | 24 | 0.022622
50 | 8.58 | 0.0011489 | 0.053355 | 14 | 0.028519
*Each solution was measured against itself.

## Table S2
Table S2. Test of the effect of concentration mismatch on the measured K isotopic compositions.
K concentration | C/Cstd* | C/Cstd | Conc. mismatch | δ41K | σ | n | 95% ci
nominal [ppb] | nominal | measured | (C/Cstd -1)*100 [%] | [‰] | [‰] |  | [‰]
300 | 1 | 1 | 0 | -8.7352e-06 | 0.059131 | 11 | 0.035657
297 | 0.99 | 0.997 | -0.3 | -0.0010176 | 0.078983 | 10 | 0.037398
294 | 0.98 | 0.991 | -0.9 | -0.021091 | 0.045094 | 9 | 0.034662
300 | 1 | 1 | 0 | -0.0069944 | 0.055717 | 19 | 0.026855
303 | 1.01 | 1.0181 | 1.81 | -0.004396 | 0.031531 | 6 | 0.03309
306 | 1.02 | 1.0249 | 2.49 | -0.018262 | 0.025471 | 7 | 0.023557
300 | 1 | 1 | 0 | -0.019749 | 0.056537 | 12 | 0.035922
294 | 0.98 | 0.981 | -1.9 | -0.01967 | 0.028942 | 6 | 0.030372
285 | 0.95 | 0.951 | -4.9 | 0.027331 | 0.051115 | 7 | 0.042738
300 | 1 | 1 | 0 | -0.0045911 | 0.061665 | 23 | 0.026666
315 | 1.05 | 1.0486 | 4.8565 | 0.033257 | 0.04863 | 5 | 0.055155
330 | 1.1 | 1.0985 | 9.855 | 0.2116 | 0.083999 | 8 | 0.059396
270 | 0.9 | 0.9021 | -9.7904 | 0.01996 | 0.095701 | 15 | 0.052998
*C and Cstd are the K concentrations of sample and standard, respectively. All measurements are relative to 300 ppb in-house standard solutions.

## Table S3
Table S3. The effect of acid molarity mismatch on the measured K signal intensity and isotopic compositions.
K conc. | HNO3 molarity | Sample/Standard | δ41K | σ | n | 95% ci
[ppb] |  | intensity ratio [V/V] | [‰] | [‰] |  | [‰]
Test 1
300 | 1% | 1.0743 | 3.1776 | 0.079653 | 9 | 0.061227
300 | 2% | 1.0393 | 1.2641 | 0.087187 | 14 | 0.05034
300 | 3% | 1 | 0.0048708 | 0.078116 | 17 | 0.037892
300 | 4% | 0.98513 | -0.72436 | 0.08682 | 14 | 0.050128
300 | 5% | 0.91631 | -1.2668 | 0.11299 | 9 | 0.086851
Test 2
300 | 1% | 1.0252 | -5.1448 | 1.3504 | 9 | 1.038
300 | 2% | 1.0068 | -0.89871 | 0.10298 | 9 | 0.079155
300 | 3% | 1 | -8.7352e-06 | 0.03215 | 11 | 0.021598
300 | 4% | 0.98035 | 0.40093 | 0.15606 | 14 | 0.090106
300 | 5% | 0.96029 | 1.2972 | 0.21249 | 7 | 0.19652

## Table S4
Table S4. Test of the effect of impurities on the measured K isotopic compositions.
Element/K | Na |  | Mg |  | Fe |  | Ca
| δ41K [‰] | 95% c.i. [‰] | δ41K [‰] | 95% c.i. [‰] | δ41K [‰] | 95% c.i. [‰] | δ41K [‰] | 95% c.i. [‰]
0% | -0.0012232 | 0.025088 | 0.0030775 | 0.10325 | -0.0047349 | 0.056969 | -0.0027066 | 0.070108
1% | 0.015346 | 0.052572 | 0.016069 | 0.072874 | -0.0192 | 0.076604 | 0.020629 | 0.069224
2% | -0.051774 | 0.040669 | 0.011843 | 0.026209 | -0.0094735 | 0.056661 | -0.029121 | 0.12515
5% | -0.13856 | 0.048068 | 0.19432 | 0.062813 | -0.018858 | 0.061309 | 0.13552 | 0.053772
10% | -0.13387 | 0.039395 | 0.28782 | 0.067154 | -0.016665 | 0.052814 | 0.20452 | 0.059201