## Summary
Sdu
Device results
| # nr | Sample ID | HCT | HCT est cons | added cons [mM] | device ID | device vol | Comments | 546 nm | 600 nm | 546 nm - 600 nm | Device conc [mM] | AAS sample cons [mM]
| 1 | A1 | 33.3 | 0 | 0 | 8.3 | 90 |  | 0.174 | 0.142 | 0.032 | 0.019595 | 0.015306
| 2 | A1 | 33.3 | 0 | 0 | 6.1 | 100 | Blister Fail |  |  |  |  | 0.015306
| 3 | B1 | 40.2 | 1.08 | 65 | 8.1 | 80 | Small amount of foam | 0.344 | 0.153 | 0.191 | 1.0581 | 0.96429
| 4 | B1 | 40.2 | 1.08 | 65 | 5.3 | 60 |  | 0.318 | 0.145 | 0.173 | 0.94056 | 0.96429
| 5 | B2 | 40.2 | 1.24 | 75 | 10.3 | 60 |  | 0.371 | 0.168 | 0.203 | 1.1365 | 1.148
| 6 | B2 | 40.2 | 1.24 | 75 | 1.2 | 80 | One large bubble |  |  |  |  | 1.148
| 7 | C1 | 34.2 | 1.3 | 85 | 11.2 | 90 |  | 0.378 | 0.132 | 0.246 | 1.4174 | 1.2704
| 8 | C1 | 34.2 | 1.3 | 85 | 1.3 | 90 | Small amount of foam | 1.659 | 1.47 | 0.189 | 1.0451 | 1.2704
| 9 | C2 | 34.2 | 0.23 | 15 | 3.1 | 50 | Small amount of foam | 1.393 | 1.325 | 0.068 | 0.25474 | 0.22959
| 10 | C2 | 34.2 | 0.23 | 15 | 9.1 | 100 |  | 0.195 | 0.133 | 0.062 | 0.21555 | 0.22959
| 11 | D1 | 32.2 | 0,92 + | 60 | 5.1 | 60 | Serum fill fail |  |  |  |  | 0.78061
| 12 | D1 | 32.2 | 0,92 + | 60 | 4.1 | 80 |  | 0.314 | 0.163 | 0.151 | 0.79686 | 0.78061
| 13 | E1 | 39.4 | 1.49 | 90 | 9.2 | 100 |  | 0.329 | 0.144 | 0.185 | 1.0189 | 1.2296
| 14 | E1 | 39.4 | 1.49 | 90 | 7.2 | 80 | Serum fill fail |  |  |  |  | 1.2296
| 15 | E2 | 39.4 | 0.5 | 30 | 7.3 | 60 | Blister Fail |  |  |  |  | 0.42347
| 16 | E2 | 39.4 | 0.5 | 30 | 6.2 | 90 |  | 0.227 | 0.134 | 0.093 | 0.41803 | 0.42347
| 17 | F1 | 43.5 | 1.04 | 60 | 2.3 | 70 |  | 0.32 | 0.145 | 0.175 | 0.95363 | 0.89286
| 18 | F1 | 43.5 | 1.04 | 60 | 8.2 | 60 |  | 0.294 | 0.149 | 0.145 | 0.75767 | 0.89286
| 19 | F2 | 43.5 | 0.87 | 50 | 3.2 | 70 |  | 0.307 | 0.155 | 0.152 | 0.8034 | 0.82143
| 20 | F2 | 43.5 | 0.87 | 50 | 3.3 | 90 |  | 0.334 | 0.166 | 0.168 | 0.9079 | 0.82143
| 21 | G1 | 34.5 | 0.69 | 45 | 7.1 | 100 | Blister Fail |  |  |  |  | 0.66837
| 22 | G1 | 34.5 | 0.69 | 45 | 10.2 | 70 | Small amount of foam | 1.632 | 1.488 | 0.144 | 0.75114 | 0.66837
| 23 | G1 | 34.5 | 0.69 | 45 | 9.3 | 70 | Serum fill fail |  |  |  |  | 0.66837
| 24 | G1 | 34.5 | 0.69 | 45 | 11.3 | 70 |  | 0.289 | 0.151 | 0.138 | 0.71195 | 0.66837
| 25 | G1 | 34.5 | 0.69 | 45 | 4.3 | 70 |  | 0.283 | 0.149 | 0.134 | 0.68583 | 0.66837
| 26 | H1 | 31.8 | 0,77 + | 50 | 10.1 | 50 |  | 0.303 | 0.159 | 0.144 | 0.75114 | 0.75
| 27 | H1 | 31.8 | 0,77 + | 50 | 12.3 | 70 |  | 0.279 | 0.14 | 0.139 | 0.71848 | 0.75
| 28 | I1 | 35.7 | 0.62 | 40 | 5.2 | 80 |  | 0.261 | 0.142 | 0.119 | 0.58785 | 0.64796
| 29 | I1 | 35.7 | 0.62 | 40 | 12.2 | 100 | Serum fill fail |  |  |  |  | 0.64796
| 30 | I2 | 35.7 | 0.39 | 25 | 1.1 | 50 |  | 0.223 | 0.139 | 0.084 | 0.35924 | 0.42347
| 31 | I2 | 35.7 | 0.39 | 25 | 2.2 | 50 |  | 0.239 | 0.141 | 0.098 | 0.45069 | 0.42347
| 32 | J1 | 37.9 | 0.88 | 55 | 4.2 | 70 | Small amount of foam | 0.286 | 0.136 | 0.15 | 0.79033 | 0.88265
| 33 | J1 | 37.9 | 0.88 | 55 | 11.1 | 50 |  | 0.288 | 0.143 | 0.145 | 0.75767 | 0.88265
+ not in HCT est table, expecting higher cons

## Blood sampels EXP5
nr | Sample | HCT | HCT est cons | add cons | device 1 | device 1 vol | device 2 | device 2 vol | device 3 | device 3 vol | device 4 | device 4 vol | device 5 | device 5 vol
1 | A1 | 33.3 | 0 | 0 | 8.3 | 90 | 6.1 | 100
2 | B1 | 40.2 | 1.08 | 65 | 8.1 | 80 | 5.3 | 60
3 | B2 | 40.2 | 1.24 | 75 | 10.3 | 60 | 1.2 | 80
4 | C1 | 34.2 | 1.3 | 85 | 11.2 | 90 | 1.3 | 90
5 | C2 | 34.2 | 0.23 | 15 | 3.1 | 50 | 9.1 | 100
6 | D1 | 32.2 | 0,92 + | 60 | 5.1 | 60 | 4.1 | 80
7 | E1 | 39.4 | 1.49 | 90 | 9.2 | 100 | 7.2 | 80
8 | E2 | 39.4 | 0.5 | 30 | 7.3 | 60 | 6.2 | 90
9 | F1 | 43.5 | 1.04 | 60 | 2.3 | 70 | 8.2 | 60
10 | F2 | 43.5 | 0.87 | 50 | 3.2 | 70 | 3.3 | 90
11 | G1 | 34.5 | 0.69 | 45 | 7.1 | 100 | 10.2 | 70 | 9.3 | 70 | 11.3 | 70 | 4.3 | 70
12 | H1 | 31.8 | 0,77 + | 50 | 10.1 | 50 | 12.3 | 70
13 | I1 | 35.7 | 0.62 | 40 | 5.2 | 80 | 12.2 | 100
14 | I2 | 35.7 | 0.39 | 25 | 1.1 | 50 | 2.2 | 50
15 | J1 | 37.9 | 0.88 | 55 | 4.2 | 70 | 11.1 | 50
# nr | Sample | HCT | HCT est cons | add cons | device ID | device vol | Comments
1 | A1 | 33.3 | 0 | 0 | 8.3 | 90
2 | A1 | 33.3 | 0 | 0 | 6.1 | 100 | Blister Fail
3 | B1 | 40.2 | 1.08 | 65 | 8.1 | 80 | Small amount of foam
4 | B1 | 40.2 | 1.08 | 65 | 5.3 | 60
5 | B2 | 40.2 | 1.24 | 75 | 10.3 | 60
6 | B2 | 40.2 | 1.24 | 75 | 1.2 | 80 | One large bubble
7 | C1 | 34.2 | 1.3 | 85 | 11.2 | 90
8 | C1 | 34.2 | 1.3 | 85 | 1.3 | 90 | Small amount of foam
9 | C2 | 34.2 | 0.23 | 15 | 3.1 | 50 | Small amount of foam
10 | C2 | 34.2 | 0.23 | 15 | 9.1 | 100
11 | D1 | 32.2 | 0,92 + | 60 | 5.1 | 60 | Serum fill fail
12 | D1 | 32.2 | 0,92 + | 60 | 4.1 | 80
13 | E1 | 39.4 | 1.49 | 90 | 9.2 | 100
14 | E1 | 39.4 | 1.49 | 90 | 7.2 | 80 | Serum fill fail
15 | E2 | 39.4 | 0.5 | 30 | 7.3 | 60 | Blister Fail
16 | E2 | 39.4 | 0.5 | 30 | 6.2 | 90
17 | F1 | 43.5 | 1.04 | 60 | 2.3 | 70
18 | F1 | 43.5 | 1.04 | 60 | 8.2 | 60
19 | F2 | 43.5 | 0.87 | 50 | 3.2 | 70
20 | F2 | 43.5 | 0.87 | 50 | 3.3 | 90
21 | G1 | 34.5 | 0.69 | 45 | 7.1 | 100 | Blister Fail
22 | G1 | 34.5 | 0.69 | 45 | 10.2 | 70 | Small amount of foam
23 | G1 | 34.5 | 0.69 | 45 | 9.3 | 70 | Serum fill fail
24 | G1 | 34.5 | 0.69 | 45 | 11.3 | 70
25 | G1 | 34.5 | 0.69 | 45 | 4.3 | 70
26 | H1 | 31.8 | 0,77 + | 50 | 10.1 | 50
27 | H1 | 31.8 | 0,77 + | 50 | 12.3 | 70
28 | I1 | 35.7 | 0.62 | 40 | 5.2 | 80
29 | I1 | 35.7 | 0.62 | 40 | 12.2 | 100 | Serum fill fail
30 | I2 | 35.7 | 0.39 | 25 | 1.1 | 50
31 | I2 | 35.7 | 0.39 | 25 | 2.2 | 50
32 | J1 | 37.9 | 0.88 | 55 | 4.2 | 70 | Small amount of foam
33 | J1 | 37.9 | 0.88 | 55 | 11.1 | 50
+ not in HCT est table, expecting higher cons

## Device Data raw
f Small amounts of fome
[8 empty] | f |  | f | [6 empty] | f | [5 empty] | f
Device ID | 1.1 | 3.2 | 5.2 | 9.2 | 8.3 | 10.3 | 11.2 | 8.1 | 4.2 | 3.1 | 10.1 | 2.3 | 3.3 | 9.1 | 6.2 | 4.1 | 10.2 | 5.3 | 11.1 | 2.2 | 12.3 | 8.2 | 1.3 | 11.3 | 4.3
546 nm | 0.223 | 0.307 | 0.261 | 0.329 | 0.174 | 0.371 | 0.378 | 0.344 | 0.286 | 1.393 | 0.303 | 0.32 | 0.334 | 0.195 | 0.227 | 0.314 | 1.632 | 0.318 | 0.288 | 0.239 | 0.279 | 0.294 | 1.659 | 0.289 | 0.283
600 nm | 0.139 | 0.155 | 0.142 | 0.144 | 0.142 | 0.168 | 0.132 | 0.153 | 0.136 | 1.325 | 0.159 | 0.145 | 0.166 | 0.133 | 0.134 | 0.163 | 1.488 | 0.145 | 0.143 | 0.141 | 0.14 | 0.149 | 1.47 | 0.151 | 0.149
Device ID | 546 nm | 600 nm |  |  |  |  | Device ID | 546 nm | 600 nm
1.1 | 0.223 | 0.139 |  |  |  |  | 1.1 | 0.223 | 0.139
3.2 | 0.307 | 0.155 |  |  |  |  | 1.2 | 0.417 | 0.148
5.2 | 0.261 | 0.142 |  |  |  |  | 1.3 | 1.659 | 1.47
9.2 | 0.329 | 0.144 |  |  |  |  | 2.2 | 0.239 | 0.141
8.3 | 0.174 | 0.142 |  |  |  |  | 2.3 | 0.32 | 0.145
10.3 | 0.371 | 0.168 |  |  |  |  | 3.1 | 1.393 | 1.325
11.2 | 0.378 | 0.132 |  |  |  |  | 3.2 | 0.307 | 0.155
8.1 | 0.344 | 0.153 |  |  |  |  | 3.3 | 0.334 | 0.166
4.2 | 0.286 | 0.136 |  |  |  |  | 4.1 | 0.314 | 0.163
3.1 | 1.393 | 1.325 |  |  |  |  | 4.2 | 0.286 | 0.136
10.1 | 0.303 | 0.159 |  |  |  |  | 4.3 | 0.283 | 0.149
2.3 | 0.32 | 0.145 |  |  |  |  | 5.2 | 0.261 | 0.142
3.3 | 0.334 | 0.166 |  |  |  |  | 5.3 | 0.318 | 0.145
9.1 | 0.195 | 0.133 |  |  |  |  | 6.2 | 0.227 | 0.134
6.2 | 0.227 | 0.134 |  |  |  |  | 8.1 | 0.344 | 0.153
4.1 | 0.314 | 0.163 |  |  |  |  | 8.2 | 0.294 | 0.149
10.2 | 1.632 | 1.488 |  |  |  |  | 8.3 | 0.174 | 0.142
5.3 | 0.318 | 0.145 |  |  |  |  | 9.1 | 0.195 | 0.133
11.1 | 0.288 | 0.143 |  |  |  |  | 9.2 | 0.329 | 0.144
2.2 | 0.239 | 0.141 |  |  |  |  | 10.1 | 0.303 | 0.159
12.3 | 0.279 | 0.14 |  |  |  |  | 10.2 | 1.632 | 1.488
8.2 | 0.294 | 0.149 |  |  |  |  | 10.3 | 0.371 | 0.168
1.3 | 1.659 | 1.47 |  |  |  |  | 11.1 | 0.288 | 0.143
11.3 | 0.289 | 0.151 |  |  |  |  | 11.2 | 0.378 | 0.132
4.3 | 0.283 | 0.149 |  |  |  |  | 11.3 | 0.289 | 0.151
[7 empty] | 12.3 | 0.279 | 0.14

## 20240312 EXP5 AAS data raw
ANALYSIS INFORMATION | NAME | OPERATOR | TIME | DATE | Spectrometer:
| EXP5 | AAS | 12:17 | 2024-03-12 | iCE 3000 AA01203403 v1,30
GENERAL PARAMETERS | Instrument Mode: | Flame | Autosampler : | None
| Dilution: | None | Use SFI: | No
QC TEST SUMMARY | QC ACTION | QC SUMMARY RESULT
No QC actions performed
RESULTS FOR ELEMENT | Li
| SAMPLE ID | RESULT TYPE | SIGNAL | Rsd | FLAGS | CONC. | CORRECTED CONC. | TIME | DATE
|  |  | Abs | %
| test 1 h2o | Mean | 0 |  |  |  |  | 12:19 | 2024-03-12
| Li1 0 | Mean | 0.044 |  |  |  |  | 12:19 | 2024-03-12
| Li2 0 | Mean | 0.02 |  |  |  |  | 12:20 | 2024-03-12
| Li3 0 | Mean | 0.011 |  |  |  |  | 12:20 | 2024-03-12
| Li4 0 | Mean | 0.007 |  |  |  |  | 12:21 | 2024-03-12
| Li5 0 | Mean | 0.002 |  |  |  |  | 12:21 | 2024-03-12
| Li1 1 | Mean | 0.043 |  |  |  |  | 12:22 | 2024-03-12
| A1 1 | Mean | 0.003 |  |  |  |  | 12:22 | 2024-03-12
| B1 1 | Mean | 0.02 |  |  |  |  | 12:23 | 2024-03-12
| B2 1 | Mean | 0.026 |  |  |  |  | 12:24 | 2024-03-12
| C1 1 | Mean | 0.033 |  |  |  |  | 12:24 | 2024-03-12
| Li2 1 | Mean | 0.022 |  |  |  |  | 12:27 | 2024-03-12
| C2 1 | Mean | 0.007 |  |  |  |  | 12:27 | 2024-03-12
| D1 1 | Mean | 0.019 |  |  |  |  | 12:28 | 2024-03-12
| E1 1 | Mean | 0.037 |  |  |  |  | 12:28 | 2024-03-12
| E2 1 | Mean | 0.014 |  |  |  |  | 12:29 | 2024-03-12
| Li 3 1 | Mean | 0.016 |  |  |  |  | 12:30 | 2024-03-12
| F1 1 | Mean | 0.019 |  |  |  |  | 12:31 | 2024-03-12
| F2 1 | Mean | 0.022 |  |  |  |  | 12:32 | 2024-03-12
| G1 1 | Mean | 0.019 |  |  |  |  | 12:32 | 2024-03-12
| Li4 1 | Mean | 0.006 |  |  |  |  | 12:34 | 2024-03-12
| H1 1 | Mean | 0.013 |  |  |  |  | 12:34 | 2024-03-12
| I1 1 | Mean | 0.013 |  |  |  |  | 12:35 | 2024-03-12
| I2 1 | Mean | 0.007 |  |  |  |  | 12:35 | 2024-03-12
| J1 1 | Mean | 0.018 |  |  |  |  | 12:36 | 2024-03-12
| Li 5 1 | Mean | 0.005 |  |  |  |  | 12:36 | 2024-03-12
| Li 1 02 | Mean | 0.039 |  |  |  |  | 12:41 | 2024-03-12
| Li 2 02 | Mean | 0.018 |  |  |  |  | 12:41 | 2024-03-12
| Li 3 02 | Mean | 0.01 |  |  |  |  | 12:42 | 2024-03-12
| Li 4 02 | Mean | 0.006 |  |  |  |  | 12:43 | 2024-03-12
| Li 5 02 | Mean | 0.002 |  |  |  |  | 12:43 | 2024-03-12
| Li 1 2 | Mean | 0.04 |  |  |  |  | 12:45 | 2024-03-12
| A1 2 | Mean | 0.002 |  |  |  |  | 12:45 | 2024-03-12
| B1 2 | Mean | 0.024 |  |  |  |  | 12:46 | 2024-03-12
| B2 2 | Mean | 0.021 |  |  |  |  | 12:46 | 2024-03-12
| C1 2 | Mean | 0.029 |  |  |  |  | 12:47 | 2024-03-12
| Li 2 2 | Mean | 0.02 |  |  |  |  | 12:48 | 2024-03-12
| C2 2 | Mean | 0.004 |  |  |  |  | 12:49 | 2024-03-12
| D1 2 | Mean | 0.015 |  |  |  |  | 12:50 | 2024-03-12
| E1 2 | Mean | 0.019 |  |  |  |  | 12:50 | 2024-03-12
| E2 2 | Mean | 0.007 |  |  |  |  | 12:51 | 2024-03-12
| Li 3 2 | Mean | 0.011 |  |  |  |  | 12:52 | 2024-03-12
| F1 2 | Mean | 0.022 |  |  |  |  | 12:53 | 2024-03-12
| F2 2 | Mean | 0.017 |  |  |  |  | 12:53 | 2024-03-12
| G1 2 | Mean | 0.015 |  |  |  |  | 12:54 | 2024-03-12
| Li 4 2 | Mean | 0.006 |  |  |  |  | 12:55 | 2024-03-12
| H1 2 | Mean | 0.015 |  |  |  |  | 12:55 | 2024-03-12
| I1 2 | Mean | 0.013 |  |  |  |  | 12:56 | 2024-03-12
| I2 2 | Mean | 0.01 |  |  |  |  | 12:57 | 2024-03-12
| J1 2 | Mean | 0.016 |  |  |  |  | 12:57 | 2024-03-12
| Li 5 2 | Mean | 0.003 |  |  |  |  | 12:58 | 2024-03-12
| Li 1 03 | Mean | 0.042 |  |  |  |  | 12:59 | 2024-03-12
| Li 2 03 | Mean | 0.022 |  |  |  |  | 12:59 | 2024-03-12
| Li 3 03 | Mean | 0.011 |  |  |  |  | 13:00 | 2024-03-12
| Li 4 03 | Mean | 0.007 |  |  |  |  | 13:00 | 2024-03-12
| Li 5 03 | Mean | 0.002 |  |  |  |  | 13:01 | 2024-03-12
| li 13 | Mean | 0.043 |  |  |  |  | 13:02 | 2024-03-12
| A1 3 | Mean | 0 |  |  |  |  | 13:03 | 2024-03-12
| B1 3 | Mean | 0.017 |  |  |  |  | 13:03 | 2024-03-12
| B2 3 | Mean | 0.02 |  |  |  |  | 13:03 | 2024-03-12
| C1 3 | Mean | 0.021 |  |  |  |  | 13:04 | 2024-03-12
| Li 2 3 | Mean | 0.019 |  |  |  |  | 13:05 | 2024-03-12
| C2 3 | Mean | 0.005 |  |  |  |  | 13:06 | 2024-03-12
| D1 3 | Mean | 0.017 |  |  |  |  | 13:06 | 2024-03-12
| E1 3 | Mean | 0.025 |  |  |  |  | 13:06 | 2024-03-12
| E2 3 | Mean | 0.009 |  |  |  |  | 13:07 | 2024-03-12
| Li3 3 | Mean | 0.012 |  |  |  |  | 13:07 | 2024-03-12
| F1 3 | Mean | 0.017 |  |  |  |  | 13:09 | 2024-03-12
| F2 3 | Mean | 0.016 |  |  |  |  | 13:09 | 2024-03-12
| G1 3 | Mean | 0.012 |  |  |  |  | 13:10 | 2024-03-12
| Li 4 3 | Mean | 0.006 |  |  |  |  | 13:11 | 2024-03-12
| H1 3 | Mean | 0.023 |  |  |  |  | 13:11 | 2024-03-12
| I1 3 | Mean | 0.021 |  |  |  |  | 13:11 | 2024-03-12
| I2 3 | Mean | 0.016 |  |  |  |  | 13:12 | 2024-03-12
| J1 3 | Mean | 0.023 |  |  |  |  | 13:13 | 2024-03-12
| Li5 3 | Mean | 0.007 |  |  |  |  | 13:13 | 2024-03-12
| Li 1 04 | Mean | 0.043 |  |  |  |  | 13:15 | 2024-03-12
| Li 2 04 | Mean | 0.022 |  |  |  |  | 13:16 | 2024-03-12
| Li 3 04 | Mean | 0.012 |  |  |  |  | 13:16 | 2024-03-12
| Li 4 04 | Mean | 0.009 |  |  |  |  | 13:17 | 2024-03-12
| Li 5 04 | Mean | 0.004 |  |  |  |  | 13:17 | 2024-03-12
| Li 1 4 | Mean | 0.043 |  |  |  |  | 13:18 | 2024-03-12
| A1 4 | Mean | 0.001 |  |  |  |  | 13:19 | 2024-03-12
| B1 4 | Mean | 0.022 |  |  |  |  | 13:19 | 2024-03-12
| B2 4 | Mean | 0.02 |  |  |  |  | 13:20 | 2024-03-12
| C1 4 | Mean | 0.023 |  |  |  |  | 13:20 | 2024-03-12
| Li 2 4 | Mean | 0.027 |  |  |  |  | 13:22 | 2024-03-12
| C2 4 | Mean | 0.011 |  |  |  |  | 13:22 | 2024-03-12
| D1 4 | Mean | 0.019 |  |  |  |  | 13:22 | 2024-03-12
| E1 4 | Mean | 0.022 |  |  |  |  | 13:23 | 2024-03-12
| E2 4 | Mean | 0.009 |  |  |  |  | 13:24 | 2024-03-12
| Li 3 4 | Mean | 0.01 |  |  |  |  | 13:25 | 2024-03-12
| F1 4 | Mean | 0.021 |  |  |  |  | 13:25 | 2024-03-12
| F2 4 | Mean | 0.017 |  |  |  |  | 13:26 | 2024-03-12
| G1 4 | Mean | 0.013 |  |  |  |  | 13:26 | 2024-03-12
| Li 4 4 | Mean | 0.005 |  |  |  |  | 13:27 | 2024-03-12
| H1 4 | Mean | 0.012 |  |  |  |  | 13:28 | 2024-03-12
| I1 4 | Mean | 0.012 |  |  |  |  | 13:28 | 2024-03-12
| I2 4 | Mean | 0.007 |  |  |  |  | 13:29 | 2024-03-12
| J1 4 | Mean | 0.014 |  |  |  |  | 13:29 | 2024-03-12
| Li 5 4 | Mean | 0.001 |  |  |  |  | 13:30 | 2024-03-12
| Li 1 05 | Mean | 0.041 |  |  |  |  | 13:32 | 2024-03-12
| Li 2 05 | Mean | 0.022 |  |  |  |  | 13:32 | 2024-03-12
| Li 3 05 | Mean | 0.012 |  |  |  |  | 13:32 | 2024-03-12
| Li 4 05 | Mean | 0.009 |  |  |  |  | 13:33 | 2024-03-12
| Li 5 05 | Mean | 0.004 |  |  |  |  | 13:33 | 2024-03-12
| Li 1 5 | Mean | 0.043 |  |  |  |  | 13:34 | 2024-03-12
| A1 5 | Mean | 0.004 |  |  |  |  | 13:35 | 2024-03-12
| B1 5 | Mean | 0.02 |  |  |  |  | 13:35 | 2024-03-12
| B2 5 | Mean | 0.034 |  |  |  |  | 13:36 | 2024-03-12
| C1 5 | Mean | 0.027 |  |  |  |  | 13:36 | 2024-03-12
| Li 2 5 | Mean | 0.019 |  |  |  |  | 13:37 | 2024-03-12
| C2 5 | Mean | 0.004 |  |  |  |  | 13:38 | 2024-03-12
| D1 5 | Mean | 0.015 |  |  |  |  | 13:38 | 2024-03-12
| E1 5 | Mean | 0.026 |  |  |  |  | 13:39 | 2024-03-12
| E2 5 | Mean | 0.011 |  |  |  |  | 13:39 | 2024-03-12
| Li 3 5 | Mean | 0.01 |  |  |  |  | 13:41 | 2024-03-12
| F1 5 | Mean | 0.017 |  |  |  |  | 13:41 | 2024-03-12
| F2 5 | Mean | 0.017 |  |  |  |  | 13:41 | 2024-03-12
| G1 5 | Mean | 0.015 |  |  |  |  | 13:42 | 2024-03-12
| Li 4 5 | Mean | 0.007 |  |  |  |  | 13:43 | 2024-03-12
| H1 5 | Mean | 0.019 |  |  |  |  | 13:44 | 2024-03-12
| I1 5 | Mean | 0.013 |  |  |  |  | 13:44 | 2024-03-12
| I2 5 | Mean | 0.01 |  |  |  |  | 13:45 | 2024-03-12
| J1 5 | Mean | 0.024 |  |  |  |  | 13:45 | 2024-03-12
| Li 5 5 | Mean | 0.003 |  |  |  |  | 13:45 | 2024-03-12

## Cleaned AAS data sample cons
[18 empty] | mean | SD
Li1 0 | 0.044 | 0.039 | 0.042 | 0.043 | 0.041 | Li1 0 | 0.044 | 0.039 | 0.042 | 0.043 | 0.041 | 0.043 | 0.04 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | Li1 0 | 0.0421 | 0.0015133
Li2 0 | 0.02 | 0.018 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | Li2 0 | 0.02 | 0.018 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.02 | 0.019 | 0.027 | 0.019 | Li2 0 | 0.0211 | 0.0024269
Li3 0 | 0.011 | 0.01 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | Li3 0 | 0.011 | 0.01 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.011 | 0.012 | 0.01 | 0.01 | Li3 0 | 0.0115 | 0.0016882
Li4 0 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | Li4 0 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | Li4 0 | 0.0068 | 0.001249
Li5 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | Li5 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | Li5 0 | 0.0033 | 0.0016763
Li1 1 | 0.043 | 0.04 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | Li1 1 | [13 empty] | Sample | Sample Li concentration [mM]
A1 1 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.004 | A1 1 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.004 | [5 empty] | A1 1 | 0.002 | 0.0014142 | A1 1 | 0.015306
B1 1 | 0.02 | 0.024 | 0.017 | 0.022 | 0.02 | B1 1 | 0.02 | 0.024 | 0.017 | 0.022 | 0.02 | [5 empty] | B1 1 | 0.0206 | 0.0023324 | B1 1 | 0.96429
B2 1 | 0.026 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.034 | B2 1 | 0.026 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.034 | [5 empty] | B2 1 | 0.0242 | 0.0053814 | B2 1 | 1.148
C1 1 | 0.033 | 0.029 | 0.021 | 0.023 | 0.027 | C1 1 | 0.033 | 0.029 | 0.021 | 0.023 | 0.027 | [5 empty] | C1 1 | 0.0266 | 0.0042708 | C1 1 | 1.2704
Li2 1 | 0.022 | 0.02 | 0.019 | 0.027 | 0.019 | Li2 1
C2 1 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 0.004 | C2 1 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 0.004 | [5 empty] | C2 1 | 0.0062 | 0.0026382 | C2 1 | 0.22959
D1 1 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.015 | D1 1 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.015 | [5 empty] | D1 1 | 0.017 | 0.0017889 | D1 1 | 0.78061
E1 1 | 0.037 | 0.019 | 0.025 | 0.022 | 0.026 | E1 1 | 0.037 | 0.019 | 0.025 | 0.022 | 0.026 | [5 empty] | E1 1 | 0.0258 | 0.0061123 | E1 1 | 1.2296
E2 1 | 0.014 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | E2 1 | 0.014 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | [5 empty] | E2 1 | 0.01 | 0.0023664 | E2 1 | 0.42347
Li 3 1 | 0.016 | 0.011 | 0.012 | 0.01 | 0.01 | Li 3 1
F1 1 | 0.019 | 0.022 | 0.017 | 0.021 | 0.017 | F1 1 | 0.019 | 0.022 | 0.017 | 0.021 | 0.017 | [5 empty] | F1 1 | 0.0192 | 0.0020396 | F1 1 | 0.89286
F2 1 | 0.022 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | F2 1 | 0.022 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | [5 empty] | F2 1 | 0.0178 | 0.0021354 | F2 1 | 0.82143
G1 1 | 0.019 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | G1 1 | 0.019 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | [5 empty] | G1 1 | 0.0148 | 0.0024 | G1 1 | 0.66837
Li4 1 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | Li4 1
H1 1 | 0.013 | 0.015 | 0.023 | 0.012 | 0.019 | H1 1 | 0.013 | 0.015 | 0.023 | 0.012 | 0.019 | [5 empty] | H1 1 | 0.0164 | 0.0040792 | H1 1 | 0.75
I1 1 | 0.013 | 0.013 | 0.021 | 0.012 | 0.013 | I1 1 | 0.013 | 0.013 | 0.021 | 0.012 | 0.013 | [5 empty] | I1 1 | 0.0144 | 0.0033226 | I1 1 | 0.64796
I2 1 | 0.007 | 0.01 | 0.016 | 0.007 | 0.01 | I2 1 | 0.007 | 0.01 | 0.016 | 0.007 | 0.01 | [5 empty] | I2 1 | 0.01 | 0.0032863 | I2 1 | 0.42347
J1 1 | 0.018 | 0.016 | 0.023 | 0.014 | 0.024 | J1 1 | 0.018 | 0.016 | 0.023 | 0.014 | 0.024 | [5 empty] | J1 1 | 0.019 | 0.0038987 | J1 1 | 0.88265
Li 5 1 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | Li 5 1
Li 1 02 | 0.039
Li 2 02 | 0.018
Li 3 02 | 0.01 | [9 empty] | cons
Li 4 02 | 0.006
Li 5 02 | 0.002 | [8 empty] | Li1 | 2.0025 | mM
Li 1 2 | 0.04 | [8 empty] | Li2 | 1.0982 | mM
A1 2 | 0.002 | [8 empty] | Li3 | 0.5025 | mM
B1 2 | 0.024 | [8 empty] | Li4 | 0.30426 | mM
B2 2 | 0.021 | [8 empty] | Li5 | 0 | mM
C1 2 | 0.029
Li 2 2 | 0.02
C2 2 | 0.004
D1 2 | 0.015 | [9 empty] | mean | SD
E1 2 | 0.019 | [8 empty] | Li1 | 2.0025 | 0.0421
E2 2 | 0.007 | [8 empty] | Li2 | 1.0982 | 0.0211
Li 3 2 | 0.011 | [8 empty] | Li3 | 0.5025 | 0.0115
F1 2 | 0.022 | [8 empty] | Li4 | 0.30426 | 0.0068
F2 2 | 0.017 | [8 empty] | Li5 | 0 | 0.0033
G1 2 | 0.015
Li 4 2 | 0.006
H1 2 | 0.015
I1 2 | 0.013
I2 2 | 0.01
J1 2 | 0.016
Li 5 2 | 0.003
Li 1 03 | 0.042
Li 2 03 | 0.022
Li 3 03 | 0.011
Li 4 03 | 0.007
Li 5 03 | 0.002
li 13 | 0.043
A1 3 | 0
B1 3 | 0.017
B2 3 | 0.02
C1 3 | 0.021
Li 2 3 | 0.019
C2 3 | 0.005
D1 3 | 0.017
E1 3 | 0.025
E2 3 | 0.009
Li3 3 | 0.012
F1 3 | 0.017
F2 3 | 0.016
G1 3 | 0.012
Li 4 3 | 0.006
H1 3 | 0.023
I1 3 | 0.021
I2 3 | 0.016
J1 3 | 0.023
Li5 3 | 0.007
Li 1 04 | 0.043
Li 2 04 | 0.022
Li 3 04 | 0.012
Li 4 04 | 0.009
Li 5 04 | 0.004
Li 1 4 | 0.043
A1 4 | 0.001
B1 4 | 0.022
B2 4 | 0.02
C1 4 | 0.023
Li 2 4 | 0.027
C2 4 | 0.011
D1 4 | 0.019
E1 4 | 0.022
E2 4 | 0.009
Li 3 4 | 0.01
F1 4 | 0.021
F2 4 | 0.017
G1 4 | 0.013
Li 4 4 | 0.005
H1 4 | 0.012
I1 4 | 0.012
I2 4 | 0.007
J1 4 | 0.014
Li 5 4 | 0.001
Li 1 05 | 0.041
Li 2 05 | 0.022
Li 3 05 | 0.012
Li 4 05 | 0.009
Li 5 05 | 0.004
Li 1 5 | 0.043
A1 5 | 0.004
B1 5 | 0.02
B2 5 | 0.034
C1 5 | 0.027
Li 2 5 | 0.019
C2 5 | 0.004
D1 5 | 0.015
E1 5 | 0.026
E2 5 | 0.011
Li 3 5 | 0.01
F1 5 | 0.017
F2 5 | 0.017
G1 5 | 0.015
Li 4 5 | 0.007
H1 5 | 0.019
I1 5 | 0.013
I2 5 | 0.01
J1 5 | 0.024
Li 5 5 | 0.003

## AAS & Device combined
AAS |  |  |  | Device
546 nm - 600 nm
Sample | AAS calc cons mM |  |  | # nr | Sample | AAS mM | 546 nm - 600 nm |  |  |  |  | # nr | Sample | AAS mM | Device mM
A1 | 0.015306 | mM |  | 1 | A1 | 0.015306 | 0.032 |  |  |  |  | 1 | A1 | 0.015306 | 0.019595
B1 | 0.96429 | mM |  | 2 | A1 | 0.015306 | [5 empty] | 2 | A1 | 0.015306 |  | Blister Fail
B2 | 1.148 | mM |  | 3 | B1 | 0.96429 | 0.191 |  |  |  |  | 3 | B1 | 0.96429 | 1.0581 | Small amount of foam
C1 | 1.2704 | mM |  | 4 | B1 | 0.96429 | 0.173 |  |  |  |  | 4 | B1 | 0.96429 | 0.94056
C2 | 0.22959 | mM |  | 5 | B2 | 1.148 | 0.203 |  |  |  |  | 5 | B2 | 1.148 | 1.1365
D1 | 0.78061 | mM |  | 6 | B2 | 1.148 | [5 empty] | 6 | B2 | 1.148 |  | One large bubble
E1 | 1.2296 | mM |  | 7 | C1 | 1.2704 | 0.246 |  |  |  |  | 7 | C1 | 1.2704 | 1.4174
E2 | 0.42347 | mM |  | 8 | C1 | 1.2704 | 0.189 |  |  |  |  | 8 | C1 | 1.2704 | 1.0451 | Small amount of foam
F1 | 0.89286 | mM |  | 9 | C2 | 0.22959 | 0.068 |  |  |  |  | 9 | C2 | 0.22959 | 0.25474 | Small amount of foam
F2 | 0.82143 | mM |  | 10 | C2 | 0.22959 | 0.062 |  |  |  |  | 10 | C2 | 0.22959 | 0.21555
G1 | 0.66837 | mM |  | 11 | D1 | 0.78061 | [5 empty] | 11 | D1 | 0.78061 |  | Serum fill fail
H1 | 0.75 | mM |  | 12 | D1 | 0.78061 | 0.151 |  |  |  |  | 12 | D1 | 0.78061 | 0.79686
I1 | 0.64796 | mM |  | 13 | E1 | 1.2296 | 0.185 |  |  |  |  | 13 | E1 | 1.2296 | 1.0189
I2 | 0.42347 | mM |  | 14 | E1 | 1.2296 | [5 empty] | 14 | E1 | 1.2296 |  | Serum fill fail
J1 | 0.88265 | mM |  | 15 | E2 | 0.42347 | [5 empty] | 15 | E2 | 0.42347 |  | Blister Fail
|  |  |  | 16 | E2 | 0.42347 | 0.093 |  |  |  |  | 16 | E2 | 0.42347 | 0.41803
|  |  |  | 17 | F1 | 0.89286 | 0.175 |  |  |  |  | 17 | F1 | 0.89286 | 0.95363
|  |  |  | 18 | F1 | 0.89286 | 0.145 |  |  |  |  | 18 | F1 | 0.89286 | 0.75767
|  |  |  | 19 | F2 | 0.82143 | 0.152 |  |  |  |  | 19 | F2 | 0.82143 | 0.8034
|  |  |  | 20 | F2 | 0.82143 | 0.168 |  |  |  |  | 20 | F2 | 0.82143 | 0.9079
|  |  |  | 21 | G1 | 0.66837 | [5 empty] | 21 | G1 | 0.66837 |  | Blister Fail
|  |  |  | 22 | G1 | 0.66837 | 0.144 |  |  |  |  | 22 | G1 | 0.66837 | 0.75114 | Small amount of foam
|  |  |  | 23 | G1 | 0.66837 | [5 empty] | 23 | G1 | 0.66837 |  | Serum fill fail
|  |  |  | 24 | G1 | 0.66837 | 0.138 |  |  |  |  | 24 | G1 | 0.66837 | 0.71195
|  |  |  | 25 | G1 | 0.66837 | 0.134 |  |  |  |  | 25 | G1 | 0.66837 | 0.68583
|  |  |  | 26 | H1 | 0.75 | 0.144 |  |  |  |  | 26 | H1 | 0.75 | 0.75114
|  |  |  | 27 | H1 | 0.75 | 0.139 |  |  |  |  | 27 | H1 | 0.75 | 0.71848
|  |  |  | 28 | I1 | 0.64796 | 0.119 |  |  |  |  | 28 | I1 | 0.64796 | 0.58785
|  |  |  | 29 | I1 | 0.64796 | [5 empty] | 29 | I1 | 0.64796 |  | Serum fill fail
|  |  |  | 30 | I2 | 0.42347 | 0.084 |  |  |  |  | 30 | I2 | 0.42347 | 0.35924
|  |  |  | 31 | I2 | 0.42347 | 0.098 |  |  |  |  | 31 | I2 | 0.42347 | 0.45069
|  |  |  | 32 | J1 | 0.88265 | 0.15 |  |  |  |  | 32 | J1 | 0.88265 | 0.79033 | Small amount of foam
|  |  |  | 33 | J1 | 0.88265 | 0.145 |  |  |  |  | 33 | J1 | 0.88265 | 0.75767
|  |  | AAS mM | 546-600 |  |  |  | AAS | Delta |  | Diff %
|  |  | 0.015306 | 0.019595 |  |  |  | 0.015306 | 0.0042889
0.015306
|  |  | 0.96429 | 1.0581 |  |  |  | 0.96429 | 0.093846 |  | 9.732%
|  |  | 0.96429 | 0.94056 |  |  |  | 0.96429 | -0.023724 |  | -2.46%
|  |  | 1.148 | 1.1365 |  |  |  | 1.148 | -0.011447 |  | -0.9972%
1.148
|  |  | 1.2704 | 1.4174 |  |  |  | 1.2704 | 0.14697 |  | 11.57%
|  |  | 1.2704 | 1.0451 |  |  |  | 1.2704 | -0.22534 |  | -17.74%
|  |  | 0.22959 | 0.25474 |  |  |  | 0.22959 | 0.025144 |  | 10.95%
|  |  | 0.22959 | 0.21555 |  |  |  | 0.22959 | -0.014046 |  | -6.118%
0.78061
|  |  | 0.78061 | 0.79686 |  |  |  | 0.78061 | 0.016253 |  | 2.082%
|  |  | 1.2296 | 1.0189 |  |  |  | 1.2296 | -0.21065 |  | -17.13%
1.2296
0.42347
|  |  | 0.42347 | 0.41803 |  |  |  | 0.42347 | -0.005442 |  | -1.285%
|  |  | 0.89286 | 0.95363 |  |  |  | 0.89286 | 0.060768 |  | 6.806%
|  |  | 0.89286 | 0.75767 |  |  |  | 0.89286 | -0.13518 |  | -15.14%
|  |  | 0.82143 | 0.8034 |  |  |  | 0.82143 | -0.018032 |  | -2.195%
|  |  | 0.82143 | 0.9079 |  |  |  | 0.82143 | 0.086475 |  | 10.53%
0.66837
|  |  | 0.66837 | 0.75114 |  |  |  | 0.66837 | 0.082776 |  | 12.38%
0.66837
|  |  | 0.66837 | 0.71195 |  |  |  | 0.66837 | 0.043586 |  | 6.521%
|  |  | 0.66837 | 0.68583 |  |  |  | 0.66837 | 0.017459 |  | 2.612%
|  |  | 0.75 | 0.75114 |  |  |  | 0.75 | 0.001143 |  | 0.1524%
|  |  | 0.75 | 0.71848 |  |  |  | 0.75 | -0.031515 |  | -4.202%
|  |  | 0.64796 | 0.58785 |  |  |  | 0.64796 | -0.060108 |  | -9.277%
0.64796
|  |  | 0.42347 | 0.35924 |  |  |  | 0.42347 | -0.064227 |  | -15.17%
|  |  | 0.42347 | 0.45069 |  |  |  | 0.42347 | 0.027216 |  | 6.427%
|  |  | 0.88265 | 0.79033 |  |  |  | 0.88265 | -0.09232 |  | -10.46%
|  |  | 0.88265 | 0.75767 |  |  |  | 0.88265 | -0.12498 |  | -14.16%
avrege abs diff
[9 empty] | 0.050583 | mM | 6.128%

## LOD calculations
# nr | Sample | AAS [mM] | Device 546 nm - 600 nm
1 | A1 | 0.015306 | 0.032 |  |  |  | LOD | 0.3142
3 | B1 | 0.96429 | 0.191
4 | B1 | 0.96429 | 0.173 | SUMMARY OUTPUT
5 | B2 | 1.148 | 0.203
7 | C1 | 1.2704 | 0.246 | Regression Statistics
8 | C1 | 1.2704 | 0.189 | Multiple R | 0.96131
9 | C2 | 0.22959 | 0.068 | R Square | 0.92412
10 | C2 | 0.22959 | 0.062 | Adjusted R Square | 0.92082
12 | D1 | 0.78061 | 0.151 | Standard Error | 0.013625
13 | E1 | 1.2296 | 0.185 | Observations | 25
16 | E2 | 0.42347 | 0.093
17 | F1 | 0.89286 | 0.175 | ANOVA
18 | F1 | 0.89286 | 0.145 |  | df | SS | MS | F | Significance F
19 | F2 | 0.82143 | 0.152 | Regression | 1 | 0.051999 | 0.051999 | 280.1153 | 2.2566e-14
20 | F2 | 0.82143 | 0.168 | Residual | 23 | 0.0042696 | 0.00018563
22 | G1 | 0.66837 | 0.144 | Total | 24 | 0.056269
24 | G1 | 0.66837 | 0.138
25 | G1 | 0.66837 | 0.134 |  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
26 | H1 | 0.75 | 0.144 | Intercept | 0.033999 | 0.0069563 | 4.8875 | 6.1667e-05 | 0.019609 | 0.048389 | 0.019609 | 0.048389
27 | H1 | 0.75 | 0.139 | X Variable 1 | 0.14306 | 0.0085478 | 16.7366 | 2.2566e-14 | 0.12538 | 0.16074 | 0.12538 | 0.16074
28 | I1 | 0.64796 | 0.119
30 | I2 | 0.42347 | 0.084
31 | I2 | 0.42347 | 0.098
32 | J1 | 0.88265 | 0.15
33 | J1 | 0.88265 | 0.145

## NIST stand cons
[10 empty] | °C | dencity of water
20240311 | [9 empty] | 17 | 0.99877 | g/cm3
[10 empty] | 18 | 0.9986 | g/cm3
[7 empty] | Li |  |  | 19 | 0.9984 | g/cm3
[6 empty] | M | 6.941 | g/mol |  | 20 | 0.9982 | g/cm3 |  | Room temperature
|  |  | NIST stand | [6 empty] | 21 | 0.99799 | g/cm3 |  | 22
|  |  | Conc | 9.97 | mg/g |  |  |  |  | 22 | 0.99777 | g/cm3 |  | 0.99777 | g/cm3
[10 empty] | 23 | 0.99754 | g/cm3
[10 empty] | 24 | 0.9973 | g/cm3
[10 empty] | 25 | 0.99704 | g/cm3
[10 empty] | 26 | 0.99678 | g/cm3
[17 empty] | 10.01 | mg/g |  |  | 9.93 | mg/g
|  |  | W Li+ stand |  |  | PBS |  | whegth | Li stand concentration |  |  |  | molar cons |  |  |  |  | max cons |  |  | min cons
| targets |  | 1 | mg |  | 0 | mg | 1 | 9.97 | mg/g | 9.9478 | mg/ml | 1.4332 | M | 1433.1893 | mM | 1.4389 | M | 1438.9393 | mM | 1.4274 | M | 1427.4393 | mM
|  |  | 10 |  |  | 7000 |  | 7010 | 0.014223 | mg/g | 0.014191 | mg/ml | 0.0020445 | M | 2.0445 | mM | 0.0020527 | M | 2.0527 | mM | 0.0020363 | M | 2.0363 | mM
|  |  | 10 |  |  | 14000 |  | 14010 | 0.0071163 | mg/g | 0.0071005 | mg/ml | 0.001023 | M | 1.023 | mM | 0.0010271 | M | 1.0271 | mM | 0.0010189 | M | 1.0189 | mM
|  |  | 10 |  |  | 28000 |  | 28010 | 0.0035594 | mg/g | 0.0035515 | mg/ml | 0.00051167 | M | 0.51167 | mM | 0.00051372 | M | 0.51372 | mM | 0.00050962 | M | 0.50962 | mM
|  |  | 10 |  |  | 50000 |  | 50010 | 0.0019936 | mg/g | 0.0019892 | mg/ml | 0.00028658 | M | 0.28658 | mM | 0.00028773 | M | 0.28773 | mM | 0.00028543 | M | 0.28543 | mM
total end weigth
| Values | Li 1 | 9.8 |  |  | 7014 |  |  | 0.01393 | mg/g | 0.013899 | mg/ml | 0.0020025 | M | 2.0025 | mM | 0.0020077 | M | 2.0077 | mM | 0.0019916 | M | 1.9916 | mM
|  | Li2 | 10.7 |  |  | 13964.4 |  |  | 0.0076394 | mg/g | 0.0076223 | mg/ml | 0.0010982 | M | 1.0982 | mM | 0.0011017 | M | 1.1017 | mM | 0.0010929 | M | 1.0929 | mM
|  | Li 3 | 9.8 |  |  | 27950.8 |  |  | 0.0034956 | mg/g | 0.0034878 | mg/ml | 0.0005025 | M | 0.5025 | mM | 0.00050434 | M | 0.50434 | mM | 0.00050031 | M | 0.50031 | mM
|  | Li 4 | 10.6 |  |  | 49930 |  |  | 0.0021166 | mg/g | 0.0021119 | mg/ml | 0.00030426 | M | 0.30426 | mM | 0.00030542 | M | 0.30542 | mM | 0.00030298 | M | 0.30298 | mM
|  | Li 5 | 0 |  |  | 25000 |  |  | 0 | mg/g | 0 | mg/ml | 0 | M | 0 | mM | 0 | M | 0 | mM | 0 | M | 0 | mM

## HCT corrected cons est
[5 empty] | Blood |  | After hemotology test |  |  |  | final spiked volume |  |  | Li stock solution |  |  |  | blood volume
[5 empty] | 2700 | µl | 2600 |  |  |  | 1100 |  |  | 11 |  |  |  | 1089
HCT | 1:100 Li cons [mM] | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120
35% |  | 0 | 0.076511 | 0.15302 | 0.22953 | 0.30604 | 0.38256 | 0.45907 | 0.53558 | 0.61209 | 0.6886 | 0.76511 | 0.84162 | 0.91813 | 0.99464 | 1.0712 | 1.1477 | 1.2242 | 1.3007 | 1.3772 | 1.4537 | 1.5302 | 1.6067 | 1.6832 | 1.7598 | 1.8363
36% |  | 0 | 0.077688 | 0.15538 | 0.23306 | 0.31075 | 0.38844 | 0.46613 | 0.54382 | 0.6215 | 0.69919 | 0.77688 | 0.85457 | 0.93226 | 1.0099 | 1.0876 | 1.1653 | 1.243 | 1.3207 | 1.3984 | 1.4761 | 1.5538 | 1.6314 | 1.7091 | 1.7868 | 1.8645
37% |  | 0 | 0.078902 | 0.1578 | 0.23671 | 0.31561 | 0.39451 | 0.47341 | 0.55231 | 0.63121 | 0.71012 | 0.78902 | 0.86792 | 0.94682 | 1.0257 | 1.1046 | 1.1835 | 1.2624 | 1.3413 | 1.4202 | 1.4991 | 1.578 | 1.6569 | 1.7358 | 1.8147 | 1.8936
38% |  | 0 | 0.080154 | 0.16031 | 0.24046 | 0.32062 | 0.40077 | 0.48092 | 0.56108 | 0.64123 | 0.72139 | 0.80154 | 0.88169 | 0.96185 | 1.042 | 1.1222 | 1.2023 | 1.2825 | 1.3626 | 1.4428 | 1.5229 | 1.6031 | 1.6832 | 1.7634 | 1.8435 | 1.9237
39% |  | 0 | 0.081446 | 0.16289 | 0.24434 | 0.32579 | 0.40723 | 0.48868 | 0.57013 | 0.65157 | 0.73302 | 0.81446 | 0.89591 | 0.97736 | 1.0588 | 1.1403 | 1.2217 | 1.3031 | 1.3846 | 1.466 | 1.5475 | 1.6289 | 1.7104 | 1.7918 | 1.8733 | 1.9547
40% |  | 0 | 0.082781 | 0.16556 | 0.24834 | 0.33113 | 0.41391 | 0.49669 | 0.57947 | 0.66225 | 0.74503 | 0.82781 | 0.9106 | 0.99338 | 1.0762 | 1.1589 | 1.2417 | 1.3245 | 1.4073 | 1.4901 | 1.5728 | 1.6556 | 1.7384 | 1.8212 | 1.904 | 1.9868
41% |  | 0 | 0.084161 | 0.16832 | 0.25248 | 0.33664 | 0.4208 | 0.50497 | 0.58913 | 0.67329 | 0.75745 | 0.84161 | 0.92577 | 1.0099 | 1.0941 | 1.1783 | 1.2624 | 1.3466 | 1.4307 | 1.5149 | 1.5991 | 1.6832 | 1.7674 | 1.8515 | 1.9357 | 2.0199
42% |  | 0 | 0.085587 | 0.17117 | 0.25676 | 0.34235 | 0.42794 | 0.51352 | 0.59911 | 0.6847 | 0.77028 | 0.85587 | 0.94146 | 1.027 | 1.1126 | 1.1982 | 1.2838 | 1.3694 | 1.455 | 1.5406 | 1.6262 | 1.7117 | 1.7973 | 1.8829 | 1.9685 | 2.0541
43% |  | 0 | 0.087063 | 0.17413 | 0.26119 | 0.34825 | 0.43531 | 0.52238 | 0.60944 | 0.6965 | 0.78356 | 0.87063 | 0.95769 | 1.0448 | 1.1318 | 1.2189 | 1.3059 | 1.393 | 1.4801 | 1.5671 | 1.6542 | 1.7413 | 1.8283 | 1.9154 | 2.0024 | 2.0895
44% |  | 0 | 0.08859 | 0.17718 | 0.26577 | 0.35436 | 0.44295 | 0.53154 | 0.62013 | 0.70872 | 0.79731 | 0.8859 | 0.97449 | 1.0631 | 1.1517 | 1.2403 | 1.3288 | 1.4174 | 1.506 | 1.5946 | 1.6832 | 1.7718 | 1.8604 | 1.949 | 2.0376 | 2.1262
45% |  | 0 | 0.090171 | 0.18034 | 0.27051 | 0.36069 | 0.45086 | 0.54103 | 0.6312 | 0.72137 | 0.81154 | 0.90171 | 0.99188 | 1.0821 | 1.1722 | 1.2624 | 1.3526 | 1.4427 | 1.5329 | 1.6231 | 1.7133 | 1.8034 | 1.8936 | 1.9838 | 2.0739 | 2.1641
46% |  | 0 | 0.091811 | 0.18362 | 0.27543 | 0.36724 | 0.45905 | 0.55086 | 0.64267 | 0.73448 | 0.82629 | 0.91811 | 1.0099 | 1.1017 | 1.1935 | 1.2853 | 1.3772 | 1.469 | 1.5608 | 1.6526 | 1.7444 | 1.8362 | 1.928 | 2.0198 | 2.1116 | 2.2035
47% |  | 0 | 0.09351 | 0.18702 | 0.28053 | 0.37404 | 0.46755 | 0.56106 | 0.65457 | 0.74808 | 0.84159 | 0.9351 | 1.0286 | 1.1221 | 1.2156 | 1.3091 | 1.4027 | 1.4962 | 1.5897 | 1.6832 | 1.7767 | 1.8702 | 1.9637 | 2.0572 | 2.1507 | 2.2442
48% |  | 0 | 0.095274 | 0.19055 | 0.28582 | 0.3811 | 0.47637 | 0.57165 | 0.66692 | 0.7622 | 0.85747 | 0.95274 | 1.048 | 1.1433 | 1.2386 | 1.3338 | 1.4291 | 1.5244 | 1.6197 | 1.7149 | 1.8102 | 1.9055 | 2.0008 | 2.096 | 2.1913 | 2.2866
49% |  | 0 | 0.097106 | 0.19421 | 0.29132 | 0.38842 | 0.48553 | 0.58264 | 0.67974 | 0.77685 | 0.87396 | 0.97106 | 1.0682 | 1.1653 | 1.2624 | 1.3595 | 1.4566 | 1.5537 | 1.6508 | 1.7479 | 1.845 | 1.9421 | 2.0392 | 2.1363 | 2.2334 | 2.3305
50% |  | 0 | 0.09901 | 0.19802 | 0.29703 | 0.39604 | 0.49505 | 0.59406 | 0.69307 | 0.79208 | 0.89109 | 0.9901 | 1.0891 | 1.1881 | 1.2871 | 1.3861 | 1.4851 | 1.5842 | 1.6832 | 1.7822 | 1.8812 | 1.9802 | 2.0792 | 2.1782 | 2.2772 | 2.3762
51% |  | 0 | 0.10099 | 0.20198 | 0.30297 | 0.40396 | 0.50495 | 0.60594 | 0.70693 | 0.80792 | 0.90891 | 1.0099 | 1.1109 | 1.2119 | 1.3129 | 1.4139 | 1.5148 | 1.6158 | 1.7168 | 1.8178 | 1.9188 | 2.0198 | 2.1208 | 2.2218 | 2.3228 | 2.4238
52% |  | 0 | 0.10305 | 0.2061 | 0.30915 | 0.4122 | 0.51525 | 0.6183 | 0.72135 | 0.8244 | 0.92745 | 1.0305 | 1.1336 | 1.2366 | 1.3397 | 1.4427 | 1.5458 | 1.6488 | 1.7519 | 1.8549 | 1.958 | 2.061 | 2.1641 | 2.2671 | 2.3702 | 2.4732
53% |  | 0 | 0.1052 | 0.21039 | 0.31559 | 0.42079 | 0.52598 | 0.63118 | 0.73638 | 0.84157 | 0.94677 | 1.052 | 1.1572 | 1.2624 | 1.3676 | 1.4728 | 1.578 | 1.6831 | 1.7883 | 1.8935 | 1.9987 | 2.1039 | 2.2091 | 2.3143 | 2.4195 | 2.5247
54% |  | 0 | 0.10743 | 0.21487 | 0.3223 | 0.42974 | 0.53717 | 0.64461 | 0.75204 | 0.85948 | 0.96691 | 1.0743 | 1.1818 | 1.2892 | 1.3966 | 1.5041 | 1.6115 | 1.719 | 1.8264 | 1.9338 | 2.0413 | 2.1487 | 2.2561 | 2.3636 | 2.471 | 2.5784
55% |  | 0 | 0.10977 | 0.21954 | 0.32931 | 0.43908 | 0.54885 | 0.65862 | 0.76839 | 0.87816 | 0.98793 | 1.0977 | 1.2075 | 1.3172 | 1.427 | 1.5368 | 1.6465 | 1.7563 | 1.8661 | 1.9759 | 2.0856 | 2.1954 | 2.3052 | 2.4149 | 2.5247 | 2.6345
|  |  | Li stock sulusions 1:100 | [5 empty] | Column1 | end cons | Column2 | Column3 | total vol | Column4 | Column5 | Li 4M add | Column6 | PBS add | Column7
[5 empty] | 2 | M | Li2SO4 |  | 1 | 0 | mM |  | 2000 | µl |  | 0 | µl | 2000 | µl
|  |  | Start Cons |  | 4 | M | Li |  | 2 | 5 | mM |  | 2000 | µl |  | 2.5 | µl | 1997.5 | µl
[9 empty] | 3 | 10 | mM |  | 2000 | µl |  | 5 | µl | 1995 | µl
[9 empty] | 4 | 15 | mM |  | 2000 | µl |  | 7.5 | µl | 1992.5 | µl
[9 empty] | 5 | 20 | mM |  | 2000 | µl |  | 10 | µl | 1990 | µl
[9 empty] | 6 | 25 | mM |  | 2000 | µl |  | 12.5 | µl | 1987.5 | µl
[9 empty] | 7 | 30 | mM |  | 2000 | µl |  | 15 | µl | 1985 | µl
[9 empty] | 8 | 35 | mM |  | 2000 | µl |  | 17.5 | µl | 1982.5 | µl
[9 empty] | 9 | 40 | mM |  | 2000 | µl |  | 20 | µl | 1980 | µl
[9 empty] | 10 | 45 | mM |  | 2000 | µl |  | 22.5 | µl | 1977.5 | µl
[9 empty] | 11 | 50 | mM |  | 2000 | µl |  | 25 | µl | 1975 | µl
[9 empty] | 12 | 55 | mM |  | 2000 | µl |  | 27.5 | µl | 1972.5 | µl
[9 empty] | 13 | 60 | mM |  | 2000 | µl |  | 30 | µl | 1970 | µl
[9 empty] | 14 | 65 | mM |  | 2000 | µl |  | 32.5 | µl | 1967.5 | µl
[9 empty] | 15 | 70 | mM |  | 2000 | µl |  | 35 | µl | 1965 | µl
[9 empty] | 16 | 75 | mM |  | 2000 | µl |  | 37.5 | µl | 1962.5 | µl
[9 empty] | 17 | 80 | mM |  | 2000 | µl |  | 40 | µl | 1960 | µl
[9 empty] | 18 | 85 | mM |  | 2000 | µl |  | 42.5 | µl | 1957.5 | µl
[9 empty] | 19 | 90 | mM |  | 2000 | µl |  | 45 | µl | 1955 | µl
[9 empty] | 20 | 95 | mM |  | 2000 | µl |  | 47.5 | µl | 1952.5 | µl
[9 empty] | 21 | 100 | mM |  | 2000 | µl |  | 50 | µl | 1950 | µl
[9 empty] | 22 | 105 | mM |  | 2000 | µl |  | 52.5 | µl | 1947.5 | µl
[9 empty] | 23 | 110 | mM |  | 2000 | µl |  | 55 | µl | 1945 | µl
[9 empty] | 24 | 115 | mM |  | 2000 | µl |  | 57.5 | µl | 1942.5 | µl
[9 empty] | 25 | 120 | mM |  | 2000 | µl |  | 60 | µl | 1940 | µl